МКС 67.100.10
(Изменение № 1 ГОСТ 34454-2018)
(Изменение № 1 к ГОСТ 34454–2018)
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 34454–2018 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                                 от                                     )
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, UZ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

[bookmark: _Hlk231496317]Содержание. Исключить: слово «Библиография»;
дополнить словами:
[bookmark: _Hlk231497828]«Приложение Б (справочное) Информация о применяемых нормативных правовых актах в государствах–участниках СНГ».
Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные, кроме 
ГОСТ ИСO 5725-1–2003 и ГОСТ ИСO 5725-6–2003;
«ГОСТ 12.1.019–79*» на «ГОСТ 12.1.019»; сноску * исключить;
«ГОСТ 6709–72» на «ГОСТ 6709**»; дополнить сноской **:
«** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144–2018»;
«ГОСТ 27752–88» на «ГОСТ 27752***»; дополнить сноской ***:
«*** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 72031–2025»;
примечание изложить в новой редакции: 
«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

[bookmark: _Hlk231498073][bookmark: _Hlk168493502]Раздел 3. Первый абзац. Заменить ссылку: «по [1]» на «по нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт,»;
дополнить примечанием:
«Примечание — Информация о нормативных правовых актах приведена в приложении Б».
Раздел 5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Весы специального (I) класса точности по ГОСТ OIML R 76–1 с поверочным интервалом (e) не более 1 мг и действительной ценой деления (d) не более 0,1 мг»;
пятый абзац изложить в новой редакции: «Гомогенизатор (миксер) любой конфигурации»;

девятый и десятый абзацы изложить в новой редакции: 
[bookmark: _Hlk216265121][bookmark: _Hlk216264943]«Пипетки 1–1–2–5, или 3–1–2–5, или 1–2–2–5, или 3–2–2–5, или 1–1–2–25, или 3–1–2–25, или 1–2–2–25, или 3–2–2–25 по ГОСТ 29227 или дозаторы механические соответствующего объема.
[bookmark: _Hlk216265057]Бюретки 1–1–2–25–0,1 или 1–2–2–25–0,1 или 1–3–2–25–0,1 по ГОСТ 29251;»;
дополнить абзацем (после слов: «Вода дистиллированная по ГОСТ 6709»): 
«Система для определения азота и белка методом Кьельдаля, включающая:
· блок для сжигания образцов (дигестор), обеспечивающий нагрев до температуры от 400 °С до 450 °С, оснащенный системой для отвода отработанных газов (паров) и комплектом пробирок Кьельдаля из термостойкого стекла;
· систему дистилляции образцов с ручной, полуавтоматической или автоматической подачей реагентов и дистиллированной воды».
Пункт 7.3.1. Первый абзац. Исключить слова: «при частоте вращения ножей 
от 2000 до 5000 мин-1».
Раздел 8. Второе перечисление. Заменить значение: «(55 ± 25) %» на «не более 80 %».
Раздел 9. Заменить ссылку: «ГОСТ ИСO 5725-1 (подраздел 3.14)» на 
«ГОСТ ИСO 5725-1–2003 (пункт 5.3.3)». 
Пункт 9.2. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«9.2 В колбу Кьельдаля также добавляют 1,50 – 2,00 г смешанного катализатора (см. 7.1.1) и затем осторожно приливают 10 см3 концентрированной серной кислоты и 10 см3 30%-ного раствора перекиси водорода. Колбу с продуктом и добавленными реагентами прикрывают насадкой или стеклянной воронкой и приступают к нагреванию в наклонном положении под углом 45°, постепенно повышая температуру нагрева от 50 °С до температуры в диапазоне от 450 °С до 500 °С».
Пункт 9.6. Второй абзац. Заменить слова: «Далее измерение проводят по 9.1–9.3» на «Далее титрование проводят по 9.4, обработку полученных результатов – в соответствии с разделом 10. Массовая доля извлеченного азота должна быть не менее 98 %»;
[bookmark: _GoBack]третий абзац. Заменить слова: «Далее измерение проводят по 9.2, 9.3» на «Далее измерение проводят по 9.3, 9.4, обработку результатов – в соответствии с разделом 10. Массовая доля извлеченного азота должно быть не менее 99 %».
Раздел 9 дополнить пунктом 9.7: 
«9.7 Измерения с применением системы для определения азота и белка методом Кьельдаля проводят в соответствии с инструкцией к прибору и (или) методическими рекомендациями разработчика (продавца) соответствующей системы». 
Пункт 10.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:





«Таблица 1
	Наименование наполнителя (компонента) 
	Коэффициент пересчета К 
	Массовая доля белка Б, % 

	Молоко 
	6,38 
	2,8 

	Молоко сухое цельное с массовой долей жира 26 %
	6,38 
	25,5

	Молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира менее 1,5 %
	6,38 
	32,0

	Молоко цельное сгущенное с сахаром с массовой долей жира 8,5 % 
	6,38 
	7,2

	Сливки с массовой долей жира 20 %
	6,38
	2,6

	Йогурт с массовой долей жира 2,5 %
	6,38
	3,2

	Творог обезжиренный 
	6,38 
	18,0 

	Творог с массовой долей жира 18 % 
	6,38 
	14,0 

	Отруби 
	6,31 
	14,1 

	Рис 
	5,95 
	7,4 

	Ячмень 
	5,83 
	11,5 

	Овес 
	5,83 
	10,1 

	Рожь 
	5,83 
	9,9 

	Орехи: 
	
	

	арахис 
	5,41 
	29,2 

	миндаль 
	5,18 
	18,6 

	фундук 
	5,30 
	16,1 

	все другие орехи 
	5,30 
	- 

	Желатин 
	5,55 
	87,2 

	Все другие продукты 
	6,25 
	- 
	».



Подраздел 11.1. Первый и третий абзацы. Заменить ссылку: 
«ГОСТ ИСO 5725-6 (пункт 5.2.2)» на «ГОСТ ИСO 5725-6–2003 (пункт 5.2.2)».
Подраздел 11.2. Первый абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ ИСO 5725-6 (пункт 5.3.2.1)» на «ГОСТ ИСO 5725-6–2003 (подпункт 5.3.2.1)»;
третий абзац. Заменить ссылку: «ГОСТ ИСO 5725-6 (пункт 5.3.3)» на 
«ГОСТ ИСO 5725-6–2003 (пункт 5.3.3)».

Стандарт дополнить приложением Б:

[bookmark: _Toc150183563]«Приложение Б
(справочное)
Информация о применяемых нормативных правовых актах 
в государствах–участниках СНГ
Таблица Б.1
	Нормативный правовой акт
	Государство–участник СНГ

	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
	AM, BY, KZ, KG, RU

	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
	AM, BY, KZ, KG, RU

	Технический регламент «Безопасность пищевой продукции» (утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 г. № 190)
	ТJ

	Технический регламент «Безопасность молока и молочной продукции» (утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 г. № 190)
	ТJ
	».



Элемент «Библиография» исключить.
1
4
